Zwoleń, dn. 23.05.2016 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dzierżawę aparatów wraz z dostawą	odczynników laboratoryjnych
Nr sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM-2/16

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
 NA ZAPYTANIE OFERENTÓW

W związku przesyłaniem zapytania dotyczącego postępowania na dzierżawę aparatów wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych Zamawiający odpowiada:

Dotyczy: Pakietu nr 1:
1.Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny pracujący przy użyciu kuwet plastikowych, wielokrotnego użytku mytych w analizatorze, z systemem monitorowania czystości kuwet, co znacznie obniża koszty poszczególnych badań, a tym samym gwarantuje Zamawiającemu niższe koszty z tytułu świadczonych usług laboratoryjnych?
Odp. NIE
2.Czy Zamawiający dopuści aparat pracujący w systemie otwartym, co jest korzystne dla Zamawiającego w świetle PZP i ekonomicznie uzasadnione Ustawą o finansach publicznych?
Odp. NIE

3.Czy Zamawiający dopuści zużycie wody >3 litry pod warunkiem dostarczenia wraz z analizatorem stacji uzdatniania wody zapewniająca prawidłową pracę analizatora?
Odp. TAK

4.Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny umożliwiający wykonywanie badań w surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo - rdzeniowym, hemolizacie, bez możliwości wykonywania badan w krwi pełnej, pod warunkiem że oferowany analizator będzie umożliwiał wykonanie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego badań zawartych w wykazie w Pakiecie nr 1?
Odp. TAK

5. Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny, w którym kontrole i kalibratory nie są identyfikowane za pomocą kodów kreskowych ale maja przypisane stale dedykowane miejsca w rotorze próbkowym?
Odp. TAK

6. Czy Zmawiający dopuści analizator biochemiczny umożliwiający chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora ale bez możliwości chłodzenia materiałów kontrolnych i kalibracyjnych? Ze względu na bardzo małe objętości kalibratorów i surowic kontrolnych nie jest wskazane , aby przebywały one otwarte przez dłuższy czas na pokładzie analizatora .Zachodzący proces parowania cieczy może doprowadzić do zwiększenia stężenia poszczególnych parametrów co może skutkować błędami kalibracji oraz brakiem wiarygodności przeprowadzanej kontroli jakości badań.
Odp. TAK