Załącznik nr 5 do siwz

OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH - SZCZEGÓŁOWY  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG na potrzeby

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

z siedzibą w Zwoleniu, ul. Aleja Pokoju 5.

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY

Nazwa urządzenia:…………………………………………….

Producent / Firma: …………………………………………….

Rok produkcji:……………………………………………

| Lp | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | Model / typ aparatu | Podać |  |
|  | Nazwa producenta / kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy rok prod. 2019 | TAK |  |
|  | Aparat wprowadzony do produkcji nie wcześniej niż w 2016 r. | TAK |  |
|  | System zgodny z unijną dyrektywą Restriction of Hazardous Substances (ROHS 201 1/65/UE) z dnia 3 stycznia 2013r. | TAK |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła oraz wadze poniżej 100 kg | TAK |  |
| II Konstrukcja i konfiguracja: |  |  |  |
|  | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 500 000 | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu min. 21” i o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania | TAK |  |
|  | Regulacja monitora: pochył, obrót | TAK |  |
|  | Min. 3 aktywne i równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu | TAK |  |
|  | Zintegrowany z aparatem podgrzewacz żelu z możliwą zmiany umiejscowienia (prawa lub lewa strona konsoli aparatu) w zależności od preferencji użytkownika | TAK |  |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności min. 10” | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 45000 klatek | TAK |  |
|  | Wymagana dynamika aparatu min. 250 dB | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy SSD o pojemności min.512 | TAK |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK/NIE |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) | min. 1,0 do 16,0 MHz |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – lewo/prawo, góra/dół | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat | TAK |  |
| II Obrazowanie i prezentacja obrazu: |  |  |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 38 cm | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 suwaków na ekranie dotykowym | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2000 obrazów na sek. | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5 mm - 25,0 mm | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  |
|  | Doppler Fali Ciągłej (CWD) | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do badań położniczych, ginekologicznych, jamy brzusznej, małych narządów (piersi, tarczyca, jądra, powierzchniowe), mięśniowo-szkieletowych, kardiologicznych i naczyniowych | TAK |  |
| III Funkcje użytkowe: |  |  |  |
|  | Min. 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Min. 15-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
|  | Funkcję automatycznego ustawiania bramki Dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach np. SonoCT, SieClear, CrossBeam lub równoważny. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI, XRes, DTCA lub równoważny | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania elastograficznego w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem za pomocą map kolorów wielkości i lokalizacji zmiany – dostępna na oferowanej głowicy liniowej i endokawitarnej | TAK |  |
| IV Głowice ultradźwiękowe: |  |  |  |
| 1 | Głowica convex do badań położniczych, ginekologicznych, jamy brzusznej | TAK |  |
| 1.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 –8.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |
| 1.2 | Liczba elementów min. 160 | TAK |  |
| 1.3 | Kąt pola widzenia głowicy min. 70 stopni | TAK |  |
| 1.4 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 2 | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych oraz naczyniowych | TAK |  |
| 2.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 3.0 – 14.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |
| 2.2 | Liczba elementów akustycznych min. 256 | TAK |  |
| 2.3 | Szerokość pole widzenia głowicy min. 50 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezoidalnym | TAK |  |
| 2.4 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 3 | Głowica Phased Array do badań kardiologicznych, TCD oraz brzusznych | TAK |  |
| 3.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 4.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |
| 3.2 | Liczba elementów akustycznych min. 80 | TAK |  |
| 3.3 | Kąt skanowania: min. 90° | TAK |  |
| 4 | Głowica Endo ER-9 do badań ginekologicznych i urologicznych | TAK |  |
| 4.1. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 –9.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |
| 4.2. | Liczba elementów min. 128 | TAK |  |
| 4.3. | Kąt obrazowania: 148° | TAK |  |
| V Inne: |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne | TAK Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o głowicę typu microconvex do badań pediatrycznych, | TAK Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert |  |
| 3.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 9.0 MHz (± 1 MHz) | TAK Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert |  |
| 3.2 | Liczba elementów akustycznych min. 128 | TAK Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert |  |
| 3.3 | Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | TAK Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o głowice liniową do badań małych narządów oraz mięśniowo-szkieletowych | TAK Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert |  |
| 4.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 3.0 – 16.0 MHz (± 1 MHz) | TAK Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert |  |
| 4.2 | Liczba elementów akustycznych min. 192 | TAK Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert |  |
| 4.3 | Szerokość pole widzenia głowicy min. 38 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezoidalnym | TAK Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczny 3/4D do badań położniczych | TAK Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert |  |
| 6.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 - 8.0 MHz | TAK Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert |  |
| 6.2 | Liczba elementów min. 192 | TAK Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE oraz ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach | TAK |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D i 4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych) typu convex i microconvex. | TAK |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne na obrazie żywym i zamrożonym w trybie 3D/4D. | TAK |  |
| 10 | Autoryzacja producenta na serwis oraz dystrybucję. Załączyć dokumenty potwierdzające | TAK |  |
| 11 | Gwarancja producenta sprzętu (wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia) na okres min. 24 miesiące | TAK |  |
| 12 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

......................, dnia …...............................

........................…..................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania