ZAPYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW DO ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych    wraz z dzierżawą aparatów. Nr sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM – 38/13

Pytanie nr 1 (dotyczy pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści analizator z otwartym systemem odczynnikowym, gwarantujący najwyższą jakość wyników w stosunku do systemu zamkniętego, 
a jednocześnie zapewniającą możliwość zastosowania w każdej chwili dowolnych, dodatkowych oznaczeń spoza listy testów oferowanych przez systemy zamknięte?

Odp. NIE

Pytanie nr 2 (dotyczy pakietu nr 1):

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie analizatora o zakresie pomiarowym fotometru do 700 nm, który jednocześnie zapewnia wykonanie wszystkich wskazanych testów zgodnie z Pozycją I – odczynniki biochemiczne z SIWZ?

Odp. TAK

Pytanie nr 3 (dotyczy pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści analizator z kuwetami ze szkła kwarcowego wielokrotnego użytku, co umożliwi obniżenie kosztów eksploatacji analizatora gwarantując jednocześnie wysoką jakość oznaczeń dzięki stacji mycia kuwet, która dodatkowo jest kontrolowana przez układ optyczny?

Odp. NIE

Pytanie nr 4 (dotyczy pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora, który pozwala 
na jednoczesne umieszczenie w aparacie minimum 52 próbek i w ten sposób pozwoli 
na sprawne wykonanie wyspecyfiikanej ilości badań?

Odp. NIE

Pytanie nr 5 (dotyczy pakietu nr 1):

- Czy Zamawiający dopuści analizator z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych identyfikujących jedynie odczynniki i próbki, bez konieczności odczytu kodów paskowych na kalibratory i kontrole, pod warunkiem dostarczenia kubeczków na rozpipetowanie  i zamrożenie kontroli 
i kalibratorów?

Odp. TAK

- Czy Zamawiający dopuści analizator z funkcją chłodzenia  odczynników 
na pokładzie, bez konieczności dodatkowego chłodzenia  kalibratorów i kontroli?

Odp. TAK

Pytanie nr 6 (dotyczy umowy):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę ,,48 godzin'' na ,,2 dni robocze'' oraz ,,24 godzin'' na ,,1 dzień roboczy''?

Odp. NIE

Pytanie nr 7 (dotyczy umowy):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzemieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

Odp. NIE

Pytanie nr 8  (dotyczy pakietu 1 i 2, Załącznik nr 1 do SIWZ):

Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku ilości równej lub poniżej 1 000 oznaczeń, Zamawiający dopuści wykonywanie oznaczeń kontrolnych 1 raz w tygodniu na dwóch poziomach?

Odp. TAK

Pytanie nr 9 (dotyczy pakietu 1, pkt. 27 Załącznik nr 1 do SIWZ):

Czy Zamawiający dopuści spełnienie wymogu "bieżącego monitorowania poprzednich wyników pacjenta" z wykorzystaniem zewnętrznego LSI jak w przypadku pkt 37?

Odp. TAK

Pytanie nr 10 (dotyczy: Pakiet 1, pkt 8):

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny pracujący w zakresie pomiarowym fotometru 340-700 nm?

Odp. TAK

Pytanie nr 11 (dotyczy: Pakiet 1, pkt 22):

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny posiadający 60 miejsc na próbki pacjentów z możliwością ciągłego dostawiania kolejnych bez konieczności przerywania pracy analizatora i rozpoczętych analiz?

Odp. TAK